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      Caiet de sarcini

AGITATOR TROMBOCITE CU INCUBATOR CU CAPACITATE DE 24 PUNGI 

1 BUC
38436000-0 Agitatoare si accesorii
Produsul  solicitat  trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.

Produsul va fi livrat in baza contractului si in baza comenzii emise de autoritatea contractanta, in 60 de zile de la primirea comenzii. 
Pretul unitar de livrare a produsului, cuprins in oferta, va fi exprimat in lei / buc, in conditia FRANCO DEPOZIT BENEFICIAR.
Transportul se va efectua de catre furnizor cu mijloace proprii sau închiriate pe cheltuiala acestuia.

Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unei comisii de receptie si a unui delegat imputernicit de ofertant.   
Termen de garantie 2 ani                            

Plata se va face de catre cumparator in LEI, in termen de 60 zile de la receptionarea produselor, pe baza urmatoarelor documente:

- factura in original;

- nota de receptie si constatare diferente, incheiata la sediul unitatii beneficiare a persoanei juridice achizitoare;

- certificatul de calitate si garantie al produsului livrat;
- proces verbal punere in functiune 

- proces verbal instruire personal 

- proces verbal predare primire 

Caracteristici :

Sa fie fabricat din oțel inoxidabil. 

Fiecare sertar sa  poata fi operat independent de celelalte sertare. 

Sa aiba alarmă „NO-MOTION” la oprirea mișcării si  semnal de avertizare acustic și vizual. 

Secțiunea superioară sa  se miște peste 30 mm la ~60 curse la 50 Hz / ~72 curse la 60 Hz per minut

Fiecare raft sa aiba  o capacitate de 6 pungi. 

Puterea sa fie de : 230 V/ 50HZ

Sa fie proiectat pentru utilizare silențioasă pentru un timp indelungat

Dimensiunile sa fie de aproximativ (cm):38,1x44,8x 25,9(+/- 5%)

Greutatea sa fie de aproximativ:20 kg(+/- 5%)

Sa fie inregistrat ca dispozitiv medical clasa I conform  MDD 93/42/EEC, EN 60601-1; EN 60601-1-2 ; RoHS2

Camera climatica:

Sa fie compatibila cu agitatorul de trombocite pentru 24 pungi

Sa aiba o structura din oțel pre-acoperit igienizat cu activitate bacteriostatică, de culoare albă în interior/exterior (material rezistent la coroziune)

Izolatia sa fie din poliuretan cu  grosimea de 40 mm

Sa aiba o usa cu panouri triple din sticla

Lumina sa fie tip LED cu luminozitate reglabila (culoare alba pe timp de zi si culoare albastra pe timp de noapte)

Sa aiba roti mici si picioare stabilizatoare pentru o mai buna stabilitate a echipamentului

Baterie de back-up NiMh reîncărcabila

Sistemul de racire sa fie aer fortat, ventilat

Dezghetarea sa fie automata cu evaporarea automata a apei condesate

Controlerul sa fie touch screen ECT-F TOUCH de 7 inch

Controlerul sa afiseze: Temperatura camerei interioare, starea echipamentului (răcire, pauză..), temperatura presetata, limite presetata de temperatura: mare si joasa, consum instant, putere retea

Graficul  în timp real al temperaturii interioare afișeaza  până la treisonde în același timp: controler Ect-f, evaporator, condensator

Alarme acustice si vizuale pentru abateri si defectiuni de temperatura cu inregistrare automata

Înregistrarea datelor si  și evenimentelor sa se faca pentru  10 ani pe card SD; ultimul an pe flash-memory

Pe ecran sa fie in permananta un grafic de temperatură personalizabil în timp real, întotdeauna vizibil de pe pagina principală

Conectivitate Port USB-SD-SIM cu acces frontal; Contact uscat; Porturi seriale RS485 șiRJ45

Dimensiunile exterioare  sa fie de aproximativ (cm):60,5x61x86,5cm(+/- 3%)

Dimensiunile interioare sa fie de aproximativ (cm):52.5x39,5x48 cm(+/- 3 %)

Agentul de racire sa fie R290

Intervalul de temperatură 22°C+/- 2°C

Sa aiba o putere  de: 230 V/ 50HZ
PRECIZARI FINALE PENTRU OFERTANTI

La evaluarea ofertei şi desemnarea celei câştigătoare se vor avea în vedere preţul ofertat conform criteriului preţul cel mai scăzut, precum şi respectarea condiţiilor minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă în Fişa de date a achiziţiei şi cerintelor solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta ce nu respecta in totalitate specificatiile tehnice solicitate de catre autoritatea contractanta sau conditiile minime de calificare va fi respinsa conform legii; continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.

Achizitorul va efectua plata in functie de disponibilitati conform prioritatilor unitatii si planificarii financiare ce tine cont de exigibilitatea tuturor angajamentelor bugetare existente, termenul de plata fiind luat in calcul de la inregistrarea facturii in unitate care confirma furnizarea produselor, insotita de actele doveditoare in 60 de zile de la inregistrarea facturii in spital .
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