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Secțiunea III – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse
ECOGRAF PORTABIL  PENTRU EXAMINARE ABDOMINALA (SONDA CONVEXA) SI DE PARTI MOI MUSCULOSCHELETALA (SONDA minim 10  MHZ) 1 BUC

Codul de clasificare : 33112200-0 Ecograf
Acest formular-cadru de Caiet de Sarcini poate fi utilizat ca punct de plecare în elaborarea unui caiet de sarcini pentru achiziția de produse care, după caz, poate include cu titlu accesoriu operațiuni cum ar fi (dar fără a se limita la): instalare, punere în funcțiuni, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea.

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentațiade atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze șiinstituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obțineinformații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz)..

În cadrul acestei proceduri,– SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

PROPUNERE : 
ECOGRAF PORTABIL  PENTRU EXAMINARE ABDOMINALA (SONDA CONVEXA) SI DE PARTI MOI MUSCULOSCHELETALA (SONDA minim 10  MHZ) 

Aceasta este  necesar in Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino pentru a putea desfasura  corect activitatea 
PROPUNERE – ACTIVITATE SI ASISTENTA MEDICALA

COD CAEN 8610 – ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA

COD CAEN 8622 – ACTIVITATI DE ASISTENTA MEDICALA SPECIALIZATA

COD CAEN 8691 – ACTIVITATI ALE LABORATOARELOR MEDICALE CARE FURNIZEAZA SERVICII ANALITICE

CARACTERISTICI GENERALE
Descriere generala

Ecograf  multidisciplinar, portabil, performant, conceput pentru minim următoarele examinări:  abdominale, renal, vasculare , parti moi, medcina de urgenta, 

Sa poata fi gata de utilizare in cel mult 35 de secunde de la apasarea butonului on/off


Descrierea consolei si interfata cu utilizatorul

Monitor tactil :

· Diagonala minimă a monitorului să fie de min 15 inch
· Rezolutie monitor: minim 1280 x 768 pixeli

· Unghi de vizualizare monitor: minim 175⁰
Autonomie de functionare minim 50 +- 10% 

Capacitatea de memorare interna de minim 500 GB

Capacitate de stocare: minim 25.000 de imagini

Memorie CINE: minim pana la 1200 de imagini

Conectare wireless


Moduri de operare


B (2D)


M  


M Anatomic


M Color


Doppler Color


Doppler spectral pulsat 


Doppler continuu


Dopler si triplex 


Minim 455.000 de canale de procesare


Gama dinamică a sistemului trebuie să fie cel puțin 300 dB


Zoom: minim X 8


Minim 4 puncte de focalizare in transmisie

Procesare paralela digitala a semnalului care sa asigure achizitie de imagini pana la frecventa minim de 1000 imagini/secunda

Modul de compunere a imaginii 2D din mai multe unghiuri pentru îmbunătățirea rezoluției spațiale( Mod Compound)

· selectabil minim pana la 7 unghiuri de compunere
· activ cu traductoare de tip liniar si de tip convex
Modul armonici 
· frecvențe  armonice în tehnica inversiei de fază
· armonici superioare, activ cu traductori de tip liniar, convex, și ,phased array”
· minim până la 4 frecvențe armonice selectabile
Modul de procesare avansată a imaginii pentru reducerea zgomotului și întărirea contururilor

· selectabil în minim trei trepte de procesare
· activ în mod 2D, mod Compound, mod Armonici superioare
Modul pentru optimizare automată a imaginii 2D prin apăsarea unui singur buton. Prin atingerea unui singur buton să asigure  în modul 2D optimizarea  automată minima a amplificării și strălucirii pentru uniformitatea și luminozitatea optimă a țesuturilor

· activ pe toate traductoarele 2D
Modul Doppler Spectral Pulsat:

· gama de viteze: minim: ±340 cm/s la 0° corecție de unghi
· gama PRF: minim în domeniul: 250Hz – 14KHz
· selectabil minim 6 filtre de perete
· corecție de unghi, pentru aplicații vasculare în gama minim: 0˚ - 85˚
· mărimea porții: reglabil minim de la 1 mm la 20 mm
· conturarea automată a spectrului Doppler
· inversia spectrului
Modul Doppler Spectral Continuu:
· activ pe traducoarele de tip “phased array”

· scala de viteze: minim de la ±30cm/s la ±600 cm/s 
· gama PRF minim: 1,6KHz – 19KHz
· selectabil minim 6 filtre de perete
Modul Doppler Color:

· gama de viteze: minim ±240 cm/s
· gama PRF: minim în domeniul: 250Hz – 14KHz
· fereastra Doppler color înclinabilă stânga/dreapta pentru traductoarele linare
· minim până la 3 frecvențe Doppler selectabile în transmisie
· frecvența de achiziție de imagini Doppler color: minim până la 160 imagini/secundă
· selectarea a minim 8 hărți de viteză
· optimizare automată  pe nivele de viteză de curgere minim pentru fluxuri de viteză mare, medie și mică
Modul Doppler Power ( Angio Doppler )

· minim 2 frecvențe în transmisie, selectabile de utilizator

· gama de PRF: minim de la 250Hz la 14KHz
· frecvența de achiziție de imagini Doppler power: minim până la 160 imagini/secundă

· fereastra Doppler color înclinabilă stânga/dreapta pentru traductoarele linare
· minim 8 hărți selectabile în Doppler power
Caracteristici ale sondelor

Echipamentul trebuie să  dispuna minim de sonde tip:

· convex
· liniar

Tipuri de sonde
Echipamentul trebuie să permita  urmatoarele tipuri de sonde conectabile: convex, linear. 

1.Sonda convexa 

· examinari suportate: obstetrica, obstetrica sarcina incipienta, ginecologie, renal, pelvis, medicina de urgenta, plaman, fast
· Frecvente in gama: 1.5-5.0 MHz
· elemente minim 128
· camp de vizualizare minim 55 grade
· selectarea a minim 3 frecvențe în transmisie pentru imagine în  mod B
· selectarea a minim 4 frecvențe armonice în transmisie
· selectarea a minim 3 frecvențe în transmisie pentru modul Doppler
2.Sonda liniara

· examinari suportate: san, cerebrovascular, medicina de urgenta, plamani, msk, parti moi, arterial periferic si venos, venos perferic
· gama de frecventa minim 4.5-11.0 MHz
· elemente minim 128
· lungimea amprentei: maxim 51 x 19 mm
· adancime de scanare: minim 10 cm
· selectarea a minim 3 frecvențe în transmisie pentru imagine în  mod B

· selectarea a minim 3 frecvențe armonice în transmisie

· selectarea a minim 3 frecvențe în transmisie pentru modul Doppler

3. Optiuni si traductoare pentru upgrade ulterior

Protocoale de lucru bazate pe programe pesonalizabile
Modul de accelerare a fluxului de lucru

· Modulul trebuie să permită generarea semiautomată a măsurătorilor cel putin în mod 2D, M și Doppler Spectral
Modul masuratori  semi-automate in mod 2D, mod M si mod Doppler spectral, la o singura apasare de buton:

· activ pentru masuratori de rutina în mod 2D, M si Doppler spectral
Modul pentru facilitarea vizualizarii acului de punctie

· sistemul trebuie sa permita formarea avansata a imaginii pantru a obtine o vizualizare imbunatatita a acului de punctie
· modulul trebuie sa fie functional minim cu sonde de tip liniar
Conditii de livrare si punere in functiune
-instalarea trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata in Romania

-se va prezenta Certificat de Conformitate CE emis de un organism notificat
-instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului operator si de intretinere se efectueaza la beneficiar, in locatia de livrare, cu personal autorizat al firmei care livreaza

Conditii de garantie si postgarantie
· Termen de garantie: minim 36 luni de la data livrarii si punerii in functiune pentru sistemul ecografic si minim 60 de luni pentru sonde 

· Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare
Asigurare piese de schimb pentru minim 10 ani de la data livrarii. Se va anexa o declaratie in acest sens. 

NOTA 1:  Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificația tehnică sunt obligatorii.

NOTA 2: Produsele trebuie să fie noi, cu toate componentele noi din producția anului curent

3.Produsul solicitat și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizat
Produsul solicitat: 
ECOGRAF PORTABIL  PENTRU EXAMINARE ABDOMINALA (SONDA CONVEXA) SI DE PARTI MOI MUSCULOSCHELETALA (SONDA minim 10  MHZ) 1 BUC

Garanție

 Produsul trebuie să fie acoperit de garanție pentru cel puțin perioada solicitată. Perioada de garanție începe de la data data punerii in functiune si dureaza minim 24 luni de la data punerii in functiune .Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea  contractantă.

Produsul se  livreaza  cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă
Produsul va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsul furnizat astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestuia către destinația stabilită. 

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsul sa fie asigurat împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” – depozitul central, adresa str Ion Movila, nr. 5-7, sector 2, Bucuresti

Livrarea produselor se va face in maxim 60 zile de la data semnarii contractului. 

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produsului și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul– nu este cazul

Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla produsul la locul de instalare indicat de Autoritatea contractantă] și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produsului.

Contractantul trebuie să instaleze produsul în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produsului, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsul este asamblat, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsul în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. 
După instalare și punere în funcțiune, Spitalul Cl. Dr. Ion Cantacuzin] va efectua teste funcționale ale produsului. Testarea produsului va avea în vedere următoarele elemente: 

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității  contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați.Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produsului luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea  contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Numărul persoanelor care vor instruite este de 5.
Instruirea va fi organizata după ce produsul este funcțional .
Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorități/contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului. 

Durata sesiunii de instruire va fi de 5 zile lucratoare .
Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română. 

Mentenanța preventiva in perioada de garanție , se va executa lunar .
Mentenanța preventiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optima a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a produsului 1 data pe luna..

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventiva așa cum au fost agreate de părți conform contractului.
Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității contractante lista operațiunilor mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanță preventiva sătrebuiască a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale Autorității contractante sunt 7-15
Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor la care normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea.  

Operațiunile de mentenanța preventiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectueazămentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

Mentenanța corectiva in perioada post-garanție, după caz – nu e cazul

Mentenanța corectiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la echipament care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanța corectivă a echipamentului pentru o perioada de 2 ani, după expirarea perioadei de garanție. Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului, cu excepția consumabilelor atunci cândAutoritatea/entitatea contractantăsemnalează un incident.

Mentenanța corectiva trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă si altele asemenea, exclusiv piese de schimb. Operațiunile de mentenanță corectiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectueazămentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

Serviciile de mentenanță corectivă vor începe după expirarea perioadei de garanție și trebuie asigurate la locația unde este instalat echipamentul. După fiecare intervenție corectiva, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare și să prezinte un raport care săincludăactivitățile realizate, inclusiv piesele de schimb utilizate.

Suport tehnic

Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic.– pe  toata perioada contractuala 
Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesitămentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. 

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea  contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

[Nivelele de prioritate sunt:

i. Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurareaa ctivității Autorități  contractante.

ii. Critic -impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.  

iii. Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților. 

iv. Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema nu afecteazăfuncționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității  contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

	Nivel prioritate
	Timp de răspuns
	Timp de implementare soluție provizorie
	Timp de rezolvare

	Urgent
	30 minute
	4 ore
	24 ore

	Critic
	2 ore
	24 ore
	48 ore

	Major
	4 ore
	Următoarea zi lucrătoare
	Următoarea zi lucrătoare

	Minor
	6 ore
	Următoarea zi lucrătoare
	Următoarea zi lucrătoare


Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.]

Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției- se asigura pentru o perioada de minim 5 ani 
Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioada de minim 10 ani  după expirarea perioadei de garanție.
Contractantul va prezenta în propunerea tehnică:

a) recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă;

b) timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;

c) modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;

d) alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

Mediul in care este operat produsul

ECOGRAF PORTABIL  PENTRU EXAMINARE ABDOMINALA (SONDA CONVEXA) SI DE PARTI MOI MUSCULOSCHELETALA (SONDA minim 10  MHZ) 1 BUC, aceasta este  necesar in Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino pentru a putea desfasura  corect activitatea 
Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt:     
 Produsul va fi însoţit de   
-factura in original; - nota de receptie si constatare diferente, incheiata la sediul unitatii beneficiare a persoanei juridice achizitoare;

- certificatul de calitate si garantie al produsului livrat;

- proces verbal punere in functiune 

- proces verbal instruire personal 

- proces verbal predare primire 
Recepția produselor

Recepția produsului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produsului se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produsului în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;

b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produsului și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) acceptat;

b) acceptat cu observații minore;

c) acceptat cu rezerve;

d) refuzat.

Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența facturii respective. Factura  trebuie sa fie în original si trimisa la adresa specificata de Autoritatea contractantă. (e-factura)
Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizăriiplății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a) certificatul de calitate și garanție;

b) declarația  de conformitate;

c) avizul de expediție a produsului;

d) procesul verbal de recepție cantitativă;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plata agreate de părți în cadrul contractului. 

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de la data inregistrarii in spital  a facturii fiscale și a tuturor documentelor justificative.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24,respectiv:

i. x Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]

Expert Achizitii,

Ref. Sp. Parvu Gina 
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