[image: image1.jpg]oED]

Y Primaria

) Capitalei

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

ASSME

Spitalul Clinic “Dr. I. Cantacuzino”





Secțiunea III – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse
VIDEODUODENOSCOP 1 BUC, VIDEOGASTROSCOP  3 BUC, VIDEOGASTROSCOP  TERAPEUTIC  1 BUC, VIDEOCOLONOSCOP TERAPEUTIC 3 BUC
Codul de clasificare : 33168100-6 Endoscoape
Acest formular-cadru de Caiet de Sarcini poate fi utilizat ca punct de plecare în elaborarea unui caiet de sarcini pentru achiziția de produse care, după caz, poate include cu titlu accesoriu operațiuni cum ar fi (dar fără a se limita la): instalare, punere în funcțiuni, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea.

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentațiade atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze șiinstituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obțineinformații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz)..

În cadrul acestei proceduri,– SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

PROPUNERE : 
VIDEODUODENOSCOP 1 BUC, VIDEOGASTROSCOP  3 BUC, VIDEOGASTROSCOP  TERAPEUTIC  1 BUC, VIDEOCOLONOSCOP TERAPEUTIC 3 BUC
Aceste echipamente sunt necesare in cadrul Compartimentului  Gastro - Enterologie pentru evaluarea si tratarea corespunzatoare a pacientilor .
PROPUNERE – ACTIVITATE SI ASISTENTA MEDICALA

COD CAEN 8610 – ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA

COD CAEN 8622 – ACTIVITATI DE ASISTENTA MEDICALA SPECIALIZATA

COD CAEN 8691 – ACTIVITATI ALE LABORATOARELOR MEDICALE CARE FURNIZEAZA SERVICII ANALITICE

LOT 1 VIDEODUODENOSCOP 1 BUC
Aparatul este necesar in cadrul compartimentului pentru efectuarea procedurilor de ERCP. Mentinam ca numarul acestora a crescut progresiv *(s-a dublat in ultimul an), ceea ce face necesar achizitionarea a inca un duodenoscop, aceasta ducand la scaderea timpului de astepatare pentru interventii . 

Caracteristici generale/conditii de garantie

Aparatele trebuie sa indeplineasca conditiile legale pentru punerea pe piata in Romania si sa fie compatibile cu sistemele de endoscopie din cadrul compartimentului (FujiFilm EXS 7000 Eluxeo). Perioada de garantie minima 24 luni de la punerea in functiune. Punerea in functiune si instruirea personalului se efectyeaza de catre ofertant la sediul beneficiarului, in locatia de utilizare. 

Timpul de raspuns la solicitarile de service in garantie si post-garantie sa fie de maxim 48 h de la solicitare.

Caracteristici tehnice

Gastroscop cu vederea laterala  –Directie de vedere 98⁰ (8⁰ in spate)

 o lungime de lucru de  1,250mm cu un dimetru al capatului distal de max 13,5mm 

dimensiunea canalului  de lucru  sa  fie de min  3,8mm 

Prezinta filtre de culoare pentru cromoendoscopie virtuala 
LOT 2 VIDEOGASTROSCOP  3 BUC
Acestea sunt necesare in cadrul compartimentului pentru evaluarea si tratarea tubului digestiv superior. La momentul actual, compartimentul detine 4 gastroscoape diagnostice cu grad ridicat de uzura ce sunt utilizate  in 3 Sali de endoscopie 
Caracteristici generale/conditii de garantie
Aparatele trebuie sa indeplineasca conditiile legale pentru punerea pe piata in Romania si sa fie compatibile cu sistemele de endoscopie din cadrul compartimentului (FujiFilm EXS 7000 Eluxeo). Perioada de garantie minima 24 luni de la punerea in functiune. Punerea in functiune si instruirea personalului se efectyeaza de catre ofertant la sediul beneficiarului, in locatia de utilizare. 
Timpul de raspuns la solicitarile de service in garantie si post-garantie sa fie de maxim 48 h de la solicitare.
Caracteristici tehnice

· Camp de vedere cu minim 140®

· Capacitate de flexura minim up:210®, down:90®, dreapta: 100®, stanga: 100®

· Diametru capat distal maxim 9,2 mm

· Lungime de lucru maxima 1100 mm

· Canalul de lucru minim 2,8 mm

· Prezinta filtre de culoare pentru cromoendoscopie virtuala 

LOT 3 VIDEOGASTROSCOP  TERAPEUTIC - 1  BUC
Aparatul este necesar in cadrul compartimentului pentru evaluarea si tratarea tubului digestiv superior  , pentru proceduri terapeutice (stentari, polpectomii,etc).La momentul actual, compartimentul detine 1 gastroscop terapeutic functional in 3 sali de endoscopie 

1. Caracteristici generale/conditii de garantie

Aparatele trebuie sa indeplineasca conditiile legale pentru punerea pe piata in Romania si sa fie compatibile cu sistemele de endoscopie din cadrul compartimentului (FujiFilm EXS 7000 Eluxeo). Perioada de garantie minima 24 luni de la punerea in functiune. Punerea in functiune si instruirea personalului se efectyeaza de catre ofertant la sediul beneficiarului, in locatia de utilizare. 

Timpul de raspuns la solicitarile de service in garantie si post-garantie sa fie de maxim 48 h de la solicitare.

2. Caracteristici tehnice

· Camp de vedere cu minim 140®

· Capacitate de flexura minim up:210®, down:90®, dreapta: 100®, stanga: 100®

· Diametru capat distal maxim 9,2 mm

· Lungime de lucru maxima 1100 mm

· Canalul de lucru minim 3,8 mm

· Prezinta filtre de culoare pentru cromoendoscopie virtuala 

LOT 4 VIDEOCOLONOSCOP TERAPEUTIC 3 BUC
Aparatul este necesar in cadrul compartimentului pentru evaluarea si tratarea tubului digestiv inferior . La momentul actual, compartimentul detine 2 colonoscoape diagnostice deservind atat Sp. Clinic Dr. I Cantacuzino, precum si Institul Dr. N.C. Paulescu in 2 Sali de endoscopie, acestea prezentand un grad ridicat de uzura 

3. Caracteristici generale/conditii de garantie

Aparatele trebuie sa indeplineasca conditiile legale pentru punerea pe piata in Romania si sa fie compatibile cu sistemele de endoscopie din cadrul compartimentului (FujiFilm EXS 7000 Eluxeo). Perioada de garantie minima 24 luni de la punerea in functiune. Punerea in functiune si instruirea personalului se efectyeaza de catre ofertant la sediul beneficiarului, in locatia de utilizare. 

Timpul de raspuns la solicitarile de service in garantie si post-garantie sa fie de maxim 48 h de la solicitare.

4. Caracteristici tehnice

· Camp de vedere cu minim 140®

· Capacitate de flexura minim up:210®, down:90®, dreapta: 100®, stanga: 100®

· Diametru capat distal maxim 9,2 mm

· Lungime de lucru maxima 1600 mm

· Canalul de lucru minim 3,8  mm

· Prezinta filtre de culoare pentru cromoendoscopie virtuala 

Ofertantul declarat castigator trebuie sa furnizeze sub forma de SPONSORIZARE, 2 Bucati Laptop Cu Sistem De Operare Windows 11 Pro si 2 Multifunctionale avand urmatoarele specificatii tehnice :
Specificatie Tehnica Laptop 

	Line-up
	TUF


Procesor

	Producator procesor
	AMD

	Tip procesor
	Ryzen™ 7

	Model procesor
	7445HS

	Arhitectura
	Zen 4

	Numar nuclee
	6

	Frecventa nominala
	3.2 GHz 3.55 GHz

	Frecventa Turbo Boost
	4.7 GHz

	Cache
	6 MB 16 MB

	Tehnologie procesor
	4 nm

	Procesor grafic integrat
	AMD Radeon™ 740M


Afisare

	Diagonala display
	17.3 inch

	Format display
	Full HD

	Tehnologie display
	IPS

	Rata de refresh
	144 Hz

	Luminozitate
	250 nt

	Finisaj display
	Anti-Glare

	Touchscreen
	Nu

	Rezolutie
	1920 x 1080


Memorie

	Capacitate memorie
	16 GB

	Tip memorie
	DDR5

	Numar sloturi
	2

	Sloturi ocupate
	2

	Frecventa
	5600 MHz

	Capacitate memorie maxima suportata
	64 GB


Hard disk

	Tip stocare
	SSD

	Capacitate SSD
	1 TB

	Interfata SSD
	PCI Express M.2


Placa video

	Tip placa video
	Dedicata

	Chipset video
	nVidia GeForce RTX

	Model placa video
	RTX 4050

	Capacitate memorie video
	6144 MB

	Tip memorie placa video
	GDDR6

	Tehnologii placa video
	GeForce Experience™ Ray tracing 
NVIDIA DLSS 3


Multimedia

	Unitate optica
	Nu

	Camera WEB
	HD

	Audio
	Difuzoare stereo Microfon

	Tehnologii audio
	Dolby Atmos AI noise-canceling
 technology Hi-Res Audio


Conectivitate & Porturi

	Porturi
	1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon
 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB
 3.2 Type C Gen 2 1 x HDMI 2.1 1 x USB
 4.0 Type-C Gen 3

	Retea
	10/100/1000

	Wireless
	802.11 ax 2x2

	Versiune Bluetooth
	5.3


Software

	Sistem de operare
	NO OS


Caracteristici generale

	Tastatura numerica
	Da

	Greutate
	2.6 Kg

	Dimensiuni (W x H x D)
	395 x 264 x 22.9 - 25.4 mm

	Limba tastatura
	Tastatura internationala

	Securitate
	Firmware TPM Kensigton Lock BIOS
 Administrator Password and User
 Password Protection

	Capacitate baterie
	56 Wh

	Accesorii incluse
	Incarcator 240W

	Caracteristici cheie
	Camera web Tastatura iluminata Touchpad 
care accepta gesturi de atingeri multiple 
Tastatura RGB Rata refresh ecran 144Hz
 G-sync Baterie 4 celule -56Wh
 Placa grafica: 2420MHz* at 140W
 (2370MHz Boost Clock+50MHz OC,
 115W+25W Dynamic Boost)

	Culoare
	Gri


Specificatie Tehnica Multifunctionala  

	Tip produs
	Imprimanta multifunctionala

	Tehnologie printare
	Laser

	Mod printare
	Monocrom

	Utilizare
	Home & office

	Functii principale
	Printare Scanare Copiere

	Format general imprimanta
	A4

	Printare fata/verso (Duplex)
	Automat

	Alimentator automat de documente (ADF)
	Da

	Scanare fata/verso automat (Duplex)
	RADF (two-pass)

	Conectivitate
	USB Wi-Fi Retea

	Continut pachet
	1 x Cablu alimentare 1 x Multifunctional 
laser

	Cablu USB inclus
	Nu

	Consumabil pachet
	Starter

	Tip display
	Touchscreen

	Dimensiune display
	8.8 cm

	Volum recomandat de printare (pagini/luna)
	2500

	Culoare
	Alb


Imprimanta

	Viteza de printare monocrom
	34 ppm

	Rezolutie printare (DPI)
	1200 x 1200


Scanner

	Format scanner
	A4

	Rezolutie scanare (DPI)
	1200 x 1200


Copiator

	Viteza de copiere monocrom
	34 ppm

	Rezolutie copiere (DPI)
	600 x 600


Manevrare hartie

	Capacitate hartie intrare (coli)
	250

	Capacitate hartie iesire (coli)
	120

	Capacitate alimentare automata documente (ADF)
	50

	Numar tavi hartie
	1

	Greutate hartie
	60 - 163 g/m2


Specificatii tehnice

	Frecventa procesor
	2.4 GHz 5 GHz

	Capacitate memorie
	256 MB

	Putere consumata
	490 W

	Nivel zgomot
	49 dB

	Timp de incalzire
	8.5 s


Dimensiuni & greutate

	Greutate
	11.9 Kg

	Lungime
	421 mm

	Latime
	410 mm

	Inaltime
	319 mm


4. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesare a fi realizate
Produsele solicitate: 
VIDEODUODENOSCOP 1 BUC, VIDEOGASTROSCOP  3 BUC, VIDEOGASTROSCOP  TERAPEUTIC  1 BUC, VIDEOCOLONOSCOP TERAPEUTIC 3 BUC
Garanție

 Produsele trebuiesc să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată. Perioada de garanție începe de la data data punerii in functiune si dureaza minim 24 luni de la data punerii in functiune .Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea  contractantă.

Produsul se  livreaza  cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă
Produsul va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsul furnizat astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestuia către destinația stabilită. 

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsul sa fie asigurat împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” – depozitul central, adresa str Ion Movila, nr. 5-7, sector 2, Bucuresti

Livrarea produselor se va face in maxim 60 zile de la data semnarii contractului. 

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produsului și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul– nu este cazul

Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla produsul la locul de instalare indicat de Autoritatea contractantă] și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produsului.

Contractantul trebuie să instaleze produsul în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produsului, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsul este asamblat, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsul în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. 
După instalare și punere în funcțiune, Spitalul Cl. Dr. Ion Cantacuzin] va efectua teste funcționale ale produsului. Testarea produsului va avea în vedere următoarele elemente: 

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității  contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați.Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produsului luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea  contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Numărul persoanelor care vor instruite este de 5.
Instruirea va fi organizata după ce produsul este funcțional .
Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorități/contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului. 

Durata sesiunii de instruire va fi de 5 zile lucratoare .
Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română. 

Mentenanța preventiva in perioada de garanție , se va executa lunar .
Mentenanța preventiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optima a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a produsului 1 data pe luna..

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventiva așa cum au fost agreate de părți conform contractului.
Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității contractante lista operațiunilor mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanță preventiva sătrebuiască a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale Autorității contractante sunt 7-15
Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor la care normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea.  

Operațiunile de mentenanța preventiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectueazămentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

Mentenanța corectiva in perioada post-garanție, după caz – nu e cazul

Mentenanța corectiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la echipament care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanța corectivă a echipamentului pentru o perioada de 2 ani, după expirarea perioadei de garanție. Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului, cu excepția consumabilelor atunci cândAutoritatea/entitatea contractantăsemnalează un incident.

Mentenanța corectiva trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă si altele asemenea, exclusiv piese de schimb. Operațiunile de mentenanță corectiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectueazămentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

Serviciile de mentenanță corectivă vor începe după expirarea perioadei de garanție și trebuie asigurate la locația unde este instalat echipamentul. După fiecare intervenție corectiva, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare și să prezinte un raport care săincludăactivitățile realizate, inclusiv piesele de schimb utilizate.

Suport tehnic

Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic.– pe  toata perioada contractuala 
Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesitămentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. 

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea  contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

[Nivelele de prioritate sunt:

i. Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurareaa ctivității Autorități  contractante.

ii. Critic -impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.  

iii. Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților. 

iv. Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema nu afecteazăfuncționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității  contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

	Nivel prioritate
	Timp de răspuns
	Timp de implementare soluție provizorie
	Timp de rezolvare

	Urgent
	30 minute
	4 ore
	24 ore

	Critic
	2 ore
	24 ore
	48 ore

	Major
	4 ore
	Următoarea zi lucrătoare
	Următoarea zi lucrătoare

	Minor
	6 ore
	Următoarea zi lucrătoare
	Următoarea zi lucrătoare


Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.]

Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției- se asigura pentru o perioada de minim 5 ani 
Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioada de minim 10 ani  după expirarea perioadei de garanție.
Contractantul va prezenta în propunerea tehnică:

a) recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă;

b) timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;

c) modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;

d) alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

Mediul in care sunt operate produsele:
VIDEODUODENOSCOP 1 BUC, VIDEOGASTROSCOP  3 BUC, VIDEOGASTROSCOP  TERAPEUTIC  1 BUC, VIDEOCOLONOSCOP TERAPEUTIC 3 BUC sunt necesare in cadrul Compartimentului  Gastro - Enterologie
Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt:     
 Produsul va fi însoţit de   
-factura in original; - nota de receptie si constatare diferente, incheiata la sediul unitatii beneficiare a persoanei juridice achizitoare;

- certificatul de calitate si garantie al produsului livrat;

- proces verbal punere in functiune 

- proces verbal instruire personal 

- proces verbal predare primire 
Recepția produselor

Recepția produsului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produsului se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produsului în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;

b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produsului și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) acceptat;

b) acceptat cu observații minore;

c) acceptat cu rezerve;

d) refuzat.

Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența facturii respective. Factura  trebuie sa fie în original si trimisa la adresa specificata de Autoritatea contractantă. (e-factura)
Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizăriiplății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a) certificatul de calitate și garanție;

b) declarația  de conformitate;

c) avizul de expediție a produsului;

d) procesul verbal de recepție cantitativă;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plata agreate de părți în cadrul contractului. 

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de la data inregistrarii in spital  a facturii fiscale și a tuturor documentelor justificative.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24,respectiv:

i. x Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]

Întocmit




 
Ref. Popa Bogdan

....................        
                                                                               

Compartiment Achizitii
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