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      Caiet de sarcini

Frigider mortuar cu 2 sertare suprapuse     1 buc
33944000-9 Frigidere sau congelatoare tip dulap pentru morga
Produsul  solicitat  trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.

Produsul va fi livrat in baza contractului si in baza comenzii emise de autoritatea contractanta, in 60 de zile de la primirea comenzii. 
Pretul unitar de livrare a produsului, cuprins in oferta, va fi exprimat in lei / buc, in conditia FRANCO DEPOZIT BENEFICIAR.
Transportul se va efectua de catre furnizor cu mijloace proprii sau închiriate pe cheltuiala acestuia.

Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unei comisii de receptie si a unui delegat imputernicit de ofertant.   
Termen de garantie 2 ani                            

Plata se va face de catre cumparator in LEI, in termen de 60 zile de la receptionarea produselor, pe baza urmatoarelor documente:

- factura in original;

- nota de receptie si constatare diferente, incheiata la sediul unitatii beneficiare a persoanei juridice achizitoare;

- certificatul de calitate si garantie al produsului livrat;
- proces verbal punere in functiune 

- proces verbal instruire personal 

- proces verbal predare primire 

     Caracteristici:

· Capacitate de incarcare de 2 decedati, cu 2 sertare suprapuse, cu acces pentru fiecare loc;

· Izolarea termica sa fie conforma cu reglementarile ASTM 1692;

· Dimensiunile frigiderului L / A / H: 960 x 2310 x 1800 mm
      -  Construcție autoportantă, stabilă, ușor de demontat
· Constă din elemente de panouri sandwich din podea, perete și tavan cu canelură autocentrantă și sistem de etanșare cu arc.
· Placarea interioară și exterioară a elementelor de perete și tavan este realizată din otel inoxidabil (AISI 304)și folie de protecție.

· Elementele de pardoseală de mai jos au placări din tablă de oțel zincat cu o acoperire cu pulbere de poliester. Partea superioară a elementelor de pardoseală este realizată din otel inoxidabil (AISI 304).

· Toate elementele de perete și tavan nu conțin deloc lemn.

· Margini cu spumă pentru a proteja împotriva coroziunii.

· Conexiunile dintre elemente - inclusiv conexiunile pentru pereți despărțitori și ecrane și așa mai departe - folosesc, de asemenea, un sistem de canelură și arc.

· Izolarea termică a elementelor este asigurată de spumă poliuretanică întărită cu un propulsor ecologic, fără CFC conform Decretului privind agenții halogenați, cu o densitate a spumei de aprox. 40 kg / m³. Pentru a obține valori K optime, grosimea peretelui (izolația) este de 80 mm pentru răcirea normală (+ 2 ° C până la + 4 ° C) 

· Usi cu fitinguri grele și încuietori de securitate din alamă cromată

· Elementele ușii au pauze termice: panourile ușilor sunt încorporate astfel încât să se suprapună pe jumătate, să aibă profiluri de etanșare a camerei goale ușor înlocuibile 

· Iluminatul intern este rezistent la stropire, acționat din partea frontala prin utilizarea unui întrerupător cu indicator luminos

· Echipament frigorific, montat la tavan răcit cu aer, 100% fără CFC, agent frigorific FRIGEN R 452 A. Comutator ON / OFF încorporat în partea din față cu indicator 

· luminos. Temperatura setată din fabrică de la + 2 ° C la + 4 ° C (răcire normală). Controlul și dezghețarea, inclusiv reglarea electronică a refrigerării cu afișaj digital multifuncțional și semnale de avertizare optice și acustice.

· 2 uși mici, una deasupra celeilalte, blocabile

· Senile cu role 

· Tavi pentru corp 


CARACTERISTICI GENERALE

Produsul  solicitat  trebuie sa indeplineasca conditiile legale pentru punerea pe piata in Romania.

      Perioada de garantie de 24 de luni de la punerea in functiune.

Punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza de catre ofertant la sediul beneficiarului, in locatia de utilizare.

Ofertantul trebuie sa furnizeze piese de schimb si upgrade-uri 10 ani de la data livrarii.

Timpul de raspuns la solicitarile de service in garantie si postgarantie sa fie de maxim 48 de ore de la solicitare.

PRECIZARI FINALE PENTRU OFERTANTI

La evaluarea ofertei şi desemnarea celei câştigătoare se vor avea în vedere preţul ofertat conform criteriului preţul cel mai scăzut, precum şi respectarea condiţiilor minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă în Fişa de date a achiziţiei şi cerintelor solicitate în Caietul de sarcini.
Oferta ce nu respecta in totalitate specificatiile tehnice solicitate de catre autoritatea contractanta sau conditiile minime de calificare va fi respinsa conform legii; continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.

Achizitorul va efectua plata in functie de disponibilitati conform prioritatilor unitatii si planificarii financiare ce tine cont de exigibilitatea tuturor angajamentelor bugetare existente, termenul de plata fiind luat in calcul de la inregistrarea facturii in unitate care confirma furnizarea produselor, insotita de actele doveditoare in 60 de zile de la inregistrarea facturii in spital .
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