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      Caiet de sarcini
LAMPI FOTOTERAPIE 2 BUC
31515000-9 Lampi cu ultraviolete
Produsele  solicitate  trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.

Produsele se livreaza in baza contractului si in baza comenzii emise de autoritatea contractanta, in 60 de zile de la primirea comenzii. 
Pretul unitar de livrare a produselor, cuprins in oferta, va fi exprimat in lei / buc, in conditia FRANCO DEPOZIT BENEFICIAR.
Transportul se va efectua de catre furnizor cu mijloace proprii sau închiriate pe cheltuiala acestuia.

Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unei comisii de receptie si a unui delegat imputernicit de ofertant.   
Termen de garantie 2 ani                            

Plata se va face de catre cumparator in LEI, in termen de 60 zile de la receptionarea produselor, pe baza urmatoarelor documente:

- factura in original;

- nota de receptie si constatare diferente, incheiata la sediul unitatii beneficiare a persoanei juridice achizitoare;

- certificatul de calitate si garantie al produsului livrat;
- proces verbal punere in functiune 

- proces verbal instruire personal 

- proces verbal predare primire 
Caracteristici tehnice :
Lampi de fototerapie cu LED , cu lumina albastra, necesare pentru tratamentul icterului neonatal la prematuri si nou-nascuti 

Sa functioneze la lungimea de unda optima de 450-470 nm, asigurand lumina uniforma si de intensitate ridicata 

Sa protejeze confortul pacientului reducand emisia de caldura 

Sa fie compatibil cu incubatoare inchise,fixate pe incubator sau pe stativ mobil(inclus) si posibilitatea de ajustare a inclinarii,

Sa aiba LED-uri fara intretinere cu lumina albastra si lumina alba pentru examinare, cu durata de viata pana la 50 000 ore

Sa aiba intesitatea luminii Max. 6-120  μW/cm2/nm ; suprafata active de tratament- 50x 25 cm; 

Sa aiba display LCD -min 3,5 inch

Sa aiba interfata disponibila in limba romana

Sa aiba afisaj data si ora , temporizator si cronometru pentru tratament, indicator pentru zona de expunere

Sa poata monitoriza temperature cutanata a nou nascutului, cu alarma la depasirea limitelor de temperatura

Sa aiba inalțime ajustabila

Sa aiba posibilitatea de programare a perioadei de tratament

Sa aiba garantie minim 12 luni

Sa se asigure livrare, transport, punere in functiune si training personal medical

PRECIZARI FINALE PENTRU OFERTANTI

La evaluarea ofertei şi desemnarea celei câştigătoare se vor avea în vedere preţul ofertat conform criteriului preţul cel mai scăzut, precum şi respectarea condiţiilor minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă în Fişa de date a achiziţiei şi cerintelor solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta ce nu respecta in totalitate specificatiile tehnice solicitate de catre autoritatea contractanta sau conditiile minime de calificare va fi respinsa conform legii; continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.

Achizitorul va efectua plata in functie de disponibilitati conform prioritatilor unitatii si planificarii financiare ce tine cont de exigibilitatea tuturor angajamentelor bugetare existente, termenul de plata fiind luat in calcul de la inregistrarea facturii in unitate care confirma furnizarea produselor, insotita de actele doveditoare in 60 de zile de la inregistrarea facturii in spital .
Intocmit Ref. Popa  Bogdan 
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