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Secțiunea III – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse
MONITOR FUNCTII VITALE 3 BUC

Codul de clasificare : 30231320-6 Monitoare cu ecran tactil
Acest formular-cadru de Caiet de Sarcini poate fi utilizat ca punct de plecare în elaborarea unui caiet de sarcini pentru achiziția de produse care, după caz, poate include cu titlu accesoriu operațiuni cum ar fi (dar fără a se limita la): instalare, punere în funcțiuni, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea.

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentațiade atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze șiinstituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obțineinformații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz)..

În cadrul acestei proceduri,– SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

PROPUNERE : 
MONITOR FUNCTII VITALE 3 BUC

Codul de clasificare : 30231320-6 Monitoare cu ecran tactil
Acest formular-cadru de Caiet de Sarcini poate fi utilizat ca punct de plecare în elaborarea unui caiet de sarcini pentru achiziția de produse care, după caz, poate include cu titlu accesoriu operațiuni cum ar fi (dar fără a se limita la): instalare, punere în funcțiuni, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea.

Aceastea sunt  necesare In  Sectia Terapie Intensiva  Nou Nascuti  a Spitalului Clinic Dr. I. Cantacuzino pentru a putea desfasura  corect activitatea 
PROPUNERE – ACTIVITATE SI ASISTENTA MEDICALA

COD CAEN 8610 – ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA

COD CAEN 8622 – ACTIVITATI DE ASISTENTA MEDICALA SPECIALIZATA

COD CAEN 8691 – ACTIVITATI ALE LABORATOARELOR MEDICALE CARE FURNIZEAZA SERVICII ANALITICE
Dscrierea produsului solicitat
Caracteristici:

Echipament pentru monitorizarea semnelor vitale: ECG, HR, RR, SpO2, Puls, NIBP, IBP, Temperatura
Monitorul sa dispuna de facilitati pentru monitorizarea pacientului in timpul transportului acestuia in spital




Să poată fi utilizat pentru pacienti  nou-nascuti




Monitorul sa fie dotat cu ecran cu touch screen color de max 6,5”




Ecranul sa poata fi configurabil  in functie de  necesitatile de monitorizare




Monitorul sa poata fi folosit si in pozitie orizontala sau verticala si afisajul sa se adapteze automat in functie de varianta aleasa.




Monitorul sa aiba functionalitatea de a avea o tastatura “virtuala” pe ecran pentru introducerea datelor alfanumerice.




Numărul formelor de unda afişate simultan pe ecran: cel putin 3 forme de undă  în timp real pentru parametri monitorizati cu posibilitate de upgrade la cel putin 5 forme de unda

Formele de unda in timp real si valorile numerice ale parametrilor monitorizati sa fie codificate color

Monitorul sa aiba posibilitatea de selectare rapida a profilului pacientului din optiunile: adult, pediatric si nou-nascut

Pentru protectia pacientului impotriva riscului contaminarilor si pentru confortul acestuia (reducere dB), sistemul sa nu aiba ventilatoare si/sau hard discuri



Sa existe posibilitatea de selectare a minim 4 viteze de afisare.- in mm/sec.



Sa existe un ceas digital afisat pe ecranul monitorului




Monitorul sa includa software si interfata de conectare in retea si la statie centrala de monitorizare. Reteaua de monitorizare se va face cu cabluri (LAN) 




Monitorul sa includa posiblitatea de upgrade la o conectare a monitoarelor intr-o retea wireless, protocol IEEE 802.1x.




Monitorul sa includa software de simulare pacient care sa poata fi utilizat pentru autoinstruire in vederea folosirii aparatului




Sa aiba instrucţiuni de utilizare detaliate în limba română




Interfata de utilizare sa fie in limba romana




Alarmele sa fie afisate permanent pe ecranul principal împreună cu valorile parametrilor monitorizati

Setările de bază ale limitelor de alarmă configurabile de catre utilizator pentru fiecare parametru monitorizat




La detectarea unei alarme monitorul sa o semnalizeze prin diferite metode simultane, de exemplu:



a) Sa gereneze un ton de alarmare gradat in funtie de severitatea alarmei




b)  Sa genereze mesaje de alarmare codificate color in functie de severitate



c) Valorile numerice ale parametrului care a generat alarma sa evidentiat pe afisajul monitorului 



d) Pentru vizibilitate de la distanta, sa existe un bec (led) care sa pulseze si sa fie colorat diferit in functire de alarma




Alarma să poata fi oprită pe o durată de timp determinata




In cazul in care alarma pentru un anumit parametrul este selectată pe modul “oprit”, sa se afiseze un simbol pe ecranul principal care sa índice acest lucru




Memorarea evenimentelor de alarma sa se faca sub forma de grafic




Toti parametrii monitorizati sa poata genera trenduri sub forma de tabele si / sau grafice

Stocarea datelor numerice ale parametrilor monitorizati sub forma de grafice, tabele, etc., sa se faca in memoria integrata a monitorului si nu cu ajutorul unei memorii detasabile pentru a preveni deteriorarea acesteia sau pierderea suportului exten de stocare



Sa functioneze cu o baterie integrata care sa asigure o monitorizare continua pe timpul transportului minim 5 ore




Pentru usurinta in transport, greutatea monitorului de transport sa fie mai mica de 3 kg

Monitorul sa fie dotat cu software de transport specific terapie intensiva care sa includa:

· Analiza completa a aritmiilor

· Interpretare grafica a segmentelor ST si STE

· Analiza QT

· Posibilitatea de customizare a afisajului

· Vizualizarea listei de alarme 

· Cronometre

Parametrii monitorizati cu ajutorul monitorului




ECG 




Sa se poata monitoriza ECG-ul folosind electrozi si cabluri cu 3 si 5 fire




Monitorul sa permita monitorizarea ECG-ului cu 12 derivatii folosind maxim 6 electrozi



Monitorul sa permita analiza de aritmie pe toate derivatiile ECG si care sa includa:




detectarea si analiza aritmiilor ventriculare




calculul frecventei cardiace




generarea de alarme inclusiv pentru asistole, bradicardie si fibrilatie ventriculara




FRECVENTA CARDIACA:




Selectabila din ECG si tensiune arteriala




Intervalul de masurare: 15-350 batai/minut pentru copii / nou nascuti




RESPIRATIE:




Intervalul de masurare: 0-170 respiratii/minut




PULSOXIMETRIE (SpO2) 




Monitorul sa beneficieze de un algoritm avansat de prelucrare a semnalului pentru monitorizarea SpO2 care sa asigure toleranta la miscare si masuratori precise chiar si in cazul perfuziei scazute;




Intervalul de masurare: 0-100%




Afisarea curbei de pletismografie




Posibilitate selectare monitorizare puls




PRESIUNE ARTERIALA NEINVAZIVA (NIBP) 




Masurarea tensiunii arteriale sa se poata face manual sau automat




Timpul de umflare al mansetei sa fie de ~ 10 secunde la adulti si mai putin de 3 secunde la noi nascuti




In modul Automat perioada de repetitie a masuratorii tensiunii arteriale sa fie selectabila din minimum 10 valori diferite cuprinse in intervalul 1 – 120 minute




Intervalul de masurare:




30 – 260 mmHg in sistola 




10 – 230 mmHg in diastola




20-245 mmHg presiunea medie
TEMPERATURA (TEMP) 

Intervalul de masurare minim a temperaturii: 00C – 450C




Rezolutie: 0,1 0C


PRESIUNE ARTERIALA INVAZIVA (IBP) 




Interval de masurare minim: de la-30 la 350 mmHg




Acuratete: +/- 4 mmHg




Puls: 30 – 350 bpm




Reviziile software sa poata fi aduse la zi cu ultimele versiuni ale producatorilor; 




Accesorii si consumabile




Trunchi de cablu ECG cu 3 fire – 1 buc/monitor




Electrozi cu fire pre-atasate, de unica folosinta, pentru nou nascuti: 300 buc/monitor


Senzor de SpO2 de unica folosinta cu material tip prindere prin infasurare – 20 buc/monitor



Cablu extensie minim 1,8m senzor SpO2 – 1 buc/monitor




Senzor temperatura de piele – 1 buc/monitor




Manseta neonatela de unica folosinta dimensiuni:

3.1-5.7cm ± 0.5 cm - 5 buc/monitor
4.3–8.0 cm ± 0.5 cm 10 buc/monitor

5.8 - 10.9cm ± 0.5 cm 20 buc/monitor

7.1- -13,1 cm+/- 0,5cm- 10 buc/monitor

10-15 cm+/_ 0,5cm- 5 buc/monitor




Furtun NiBp neonatal – 1 buc




Carucior mobil

Sistem de prindere- 1/monitor

Sa se poata conecta la statia centrala existenta pe sectie- se adauga licenta suplimentara

Software-ul sa poata fi adus la zi cu ultimele versiuni la reviziile periodice

SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

Transportul pana la sediul beneficiarului




Instalarea, conectarea la statia centrala de monitorizare si punerea in functiune

· Instruirea  personalului medical si  tehnic
4. Produsul solicitat și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizat
Produsul solicitat: 
MONITOR FUNCTII VITALE 3 BUC

Codul de clasificare : 30231320-6 Monitoare cu ecran tactil
Acest formular-cadru de Caiet de Sarcini poate fi utilizat ca punct de plecare în elaborarea unui caiet de sarcini pentru achiziția de produse care, după caz, poate include cu titlu accesoriu operațiuni cum ar fi (dar fără a se limita la): instalare, punere în funcțiuni, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea.

Aceastea sunt  necesare In  Sectia Terapie Intensiva  Nou Nascuti  a Spitalului Clinic Dr. I. Cantacuzino pentru a putea desfasura  corect activitatea 
PROPUNERE – ACTIVITATE SI ASISTENTA MEDICALA

COD CAEN 8610 – ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA

COD CAEN 8622 – ACTIVITATI DE ASISTENTA MEDICALA SPECIALIZATA

COD CAEN 8691 – ACTIVITATI ALE LABORATOARELOR MEDICALE CARE FURNIZEAZA SERVICII ANALITICE

Garanție

 Produsul trebuie să fie acoperit de garanție pentru cel puțin perioada solicitată. Perioada de garanție începe de la data data punerii in functiune si dureaza minim 24 luni de la data punerii in functiune .Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea  contractantă.

Produsul se  livreaza  cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă
Produsul va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsul furnizat astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestuia către destinația stabilită. 

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsul sa fie asigurat împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” – depozitul central, adresa str Ion Movila, nr. 5-7, sector 2, Bucuresti

Livrarea produselor se va face in maxim 60 zile de la data semnarii contractului. 

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produsului și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul– nu este cazul

Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla produsul la locul de instalare indicat de Autoritatea contractantă] și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produsului.

Contractantul trebuie să instaleze produsul în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produsului, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsul este asamblat, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsul în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. 
După instalare și punere în funcțiune, Spitalul Cl. Dr. Ion Cantacuzin] va efectua teste funcționale ale produsului. Testarea produsului va avea în vedere următoarele elemente: 

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității  contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați.Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produsului luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea  contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Numărul persoanelor care vor instruite este de 5.
Instruirea va fi organizata după ce produsul este funcțional .
Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorități/contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului. 

Durata sesiunii de instruire va fi de 5 zile lucratoare .
Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română. 

Mentenanța preventiva in perioada de garanție , se va executa lunar .
Mentenanța preventiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optima a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a produsului 1 data pe luna..

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventiva așa cum au fost agreate de părți conform contractului.
Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității contractante lista operațiunilor mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanță preventiva sătrebuiască a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale Autorității contractante sunt 7-15
Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor la care normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea.  

Operațiunile de mentenanța preventiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectueazămentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

Mentenanța corectiva in perioada post-garanție, după caz – nu e cazul

Mentenanța corectiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la echipament care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanța corectivă a echipamentului pentru o perioada de 2 ani, după expirarea perioadei de garanție. Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului, cu excepția consumabilelor atunci cândAutoritatea/entitatea contractantăsemnalează un incident.

Mentenanța corectiva trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă si altele asemenea, exclusiv piese de schimb. Operațiunile de mentenanță corectiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectueazămentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

Serviciile de mentenanță corectivă vor începe după expirarea perioadei de garanție și trebuie asigurate la locația unde este instalat echipamentul. După fiecare intervenție corectiva, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare și să prezinte un raport care săincludăactivitățile realizate, inclusiv piesele de schimb utilizate.

Suport tehnic

Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic.– pe  toata perioada contractuala 
Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesitămentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. 

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea  contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

[Nivelele de prioritate sunt:

i. Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurareaa ctivității Autorități  contractante.

ii. Critic -impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.  

iii. Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților. 

iv. Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema nu afecteazăfuncționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității  contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

	Nivel prioritate
	Timp de răspuns
	Timp de implementare soluție provizorie
	Timp de rezolvare

	Urgent
	30 minute
	4 ore
	24 ore

	Critic
	2 ore
	24 ore
	48 ore

	Major
	4 ore
	Următoarea zi lucrătoare
	Următoarea zi lucrătoare

	Minor
	6 ore
	Următoarea zi lucrătoare
	Următoarea zi lucrătoare


Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.]

Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției- se asigura pentru o perioada de minim 5 ani 
Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioada de minim 10 ani  după expirarea perioadei de garanție.
Contractantul va prezenta în propunerea tehnică:

a) recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă;

b) timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;

c) modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;

d) alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

Mediul in care este operat produsul

MONITOR FUNCTII VITALE 3 BUC, sunt necesare Sectiei Terapie Intensiva  Nou Nascuti  
Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt:     
 Produsul va fi însoţit de   
-factura in original; - nota de receptie si constatare diferente, incheiata la sediul unitatii beneficiare a persoanei juridice achizitoare;

- certificatul de calitate si garantie al produsului livrat;

- proces verbal punere in functiune 

- proces verbal instruire personal 

- proces verbal predare primire 
Recepția produselor

Recepția produsului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produsului se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produsului în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;

b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produsului și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) acceptat;

b) acceptat cu observații minore;

c) acceptat cu rezerve;

d) refuzat.

Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența facturii respective. Factura  trebuie sa fie în original si trimisa la adresa specificata de Autoritatea contractantă. (e-factura)
Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizăriiplății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a) certificatul de calitate și garanție;

b) declarația  de conformitate;

c) avizul de expediție a produsului;

d) procesul verbal de recepție cantitativă;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plata agreate de părți în cadrul contractului. 

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de la data inregistrarii in spital  a facturii fiscale și a tuturor documentelor justificative.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24,respectiv:

i. x Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]

Întocmit




 
Ref. Popa Bogdan

....................        
                                                                               

Compartiment Achizitii
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