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      Caiet de sarcini
POMPA DE INFUZIE RAPIDA SI INCALZIRE PENTRU SOLUTII SI PRODUSE DE SANGE 1 BUC
33194000-6 Aparate si instrumente pentru transfuzie si pentru perfuzie
Produsul  solicitat  trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.

Produsul va fi livrat in baza contractului si in baza comenzii emise de autoritatea contractanta, in 60 de zile de la primirea comenzii. 
Pretul unitar de livrare a produsului, cuprins in oferta, va fi exprimat in lei / buc, in conditia FRANCO DEPOZIT BENEFICIAR.
Transportul se va efectua de catre furnizor cu mijloace proprii sau închiriate pe cheltuiala acestuia.

Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unei comisii de receptie si a unui delegat imputernicit de ofertant.   
Termen de garantie 2 ani                            

Plata se va face de catre cumparator in LEI, in termen de 60 zile de la receptionarea produselor, pe baza urmatoarelor documente:

- factura in original;

- nota de receptie si constatare diferente, incheiata la sediul unitatii beneficiare a persoanei juridice achizitoare;

- certificatul de calitate si garantie al produsului livrat;
- proces verbal punere in functiune 

- proces verbal instruire personal 

- proces verbal predare primire 

CARACTERISTICI GENERALE
Aparatul trebuie sa indeplineasca conditiile legale pentru punerea pe piata in Romania. Perioada de garantie minim 24 luni de la punerea in functiune. Punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza de catre ofertant la sediul beneficiarului, in locatia de utilizare in prezenta a minim 5 utilizatori Ofertantul trebuie sa furnizeze piese de schimb 10 ani de la data livrarii Timpul de raspuns la solicitarile de service in garantie si postgarantie sa fie de max. 48 de ore de la solicitare.
CARACTERISTICI TEHNICE
Pompa de infuzie rapida si de incalzire pentru solutii si pentru produsele de sange  trebuie sa:
· ofere un flux rapid de sange normotermic si fluide i.v. Chiar si o mica scadere a temperaturii corpului poate fi daunatoare,  prin intarzierea recuperarii sau permitand instalarea infectiei. 

· permita infuzia rapida de fluide calde ,oferind in acelasi timp nivelul suplimentar de protectie al unui detector/clema de aer integrat.La detectarea aerului in linie, fluxul de sange si cristaloid este oprit automat, permitand indepartarea rapida a aerului si restabilirea fluxului fara a deconecta de la pacient sau schimba setarile de administrare de unica folosinta. 

· Fluidele pot fi încălzite la temperatura de 41,5°C ± 0,5.

· Furnizează sânge și fluide la temperaturi normoterme până la pacient, la debite gravitaționale de la 50 la 5000 ml/oră

· Are capacitatea de a preveni răcirea liniei catre pacient.

· Asigură o încălzire uniformă pentru livrarea fluidului normotermic până la pacient

· Temperatura soluției de încălzire este afișată pe ecran

· Circuitele electronice monitorizează continuu temperatura soluției de recirculare

· Are prevazute sisteme de alerte/alarme vizuale și sonore

· Temperatura soluției de recirculare și alarmele vizuale sunt indicate pe panoul de afișare.

· Indicator luminos care arata configuratia si functionalitatea corecta a sistemului.

· Incalzitorul dispune de o configurare ușoară și rapidă

· Dimensiuni maxime : 25 x 22 x 18 cm

· Greutatemaxim : 3.8 kg (5.2 kg – cusolutiarecirculata )

· Capacitatesolutierecirculataminim: 1.3L

· Alimenatre : 100V, 120V sau 230V, 50-60 Hz ± 1 Hz

PRECIZARI FINALE PENTRU OFERTANTI

La evaluarea ofertei şi desemnarea celei câştigătoare se vor avea în vedere preţul ofertat conform criteriului preţul cel mai scăzut, precum şi respectarea condiţiilor minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă în Fişa de date a achiziţiei şi cerintelor solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta ce nu respecta in totalitate specificatiile tehnice solicitate de catre autoritatea contractanta sau conditiile minime de calificare va fi respinsa conform legii; continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.

Achizitorul va efectua plata in functie de disponibilitati conform prioritatilor unitatii si planificarii financiare ce tine cont de exigibilitatea tuturor angajamentelor bugetare existente, termenul de plata fiind luat in calcul de la inregistrarea facturii in unitate care confirma furnizarea produselor, insotita de actele doveditoare in 60 de zile de la inregistrarea facturii in spital .
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